	食药品快速检测仪

	产品和主要配件名称
	技术参数
	单位
	数量

	
	拉曼

模块
系统
参数


	1、0-300 mW，785 nm, 稳频激光；

2、TE 冷却，2048 像素 CCD  光谱范围250 cm-1-2400cm-1

电控激光快门；

3、接口：Universal Serial Bus；

系统运行环境：Windows ®；

4、箱体：便携一体式手提箱，能防水抗压；/

5、系统重量： ≤12kg；

外接电源：220V/50Hz，±10%；内置电池至少工作3-5小时。

6、工作环境温度: -10℃ ～ 40℃。
	台

	1

	
	光度
计模
块
系统

参数
	光度计检测可内置并自定义工作曲线，适应不同项目不同样品检测需要。

 1、多功能光度计检测为全固定光谱仪，配备多波长光源

 2、光度计光电流稳定性：≤±1%T/3 min

 3、光度计透射比准确度：≤±1%T

 4、光度计透射比重复性：≤±1%T

 5、光度计线性误差：≤±5%

 6、光度计绝缘电阻：＞20 MΩ

 7、.便携式箱体式，便于携带、内置电池

 8、重复稳定性≤ ± 5%
	
	

	
	软件与数据库


	全自动中文辨识软件:Food Inspector™；

拥有独立软件著作权和软件产品证书

食品滥用添加剂类微痕量检测模块化中文自动辨识系统；

保健品中禁用成分类微痕量检测模块化中文自动辨识系统；

非食用化学物质类微痕量模块化中文自动辨识系统；

校正功能：

- X 轴波数校准

- Y 轴强度校准

- 检测数据基线校正；

其他功能：

-数据规一化处理

-系统热像素处理

-自动定时检测；

数据库扩展功能：数据库可根据用户实际检测项目实时扩展；

专属云平台服务“OT Cloud”：软件在线更新、检测项目在线更新、可实现数据上传。
	
	

	
	检测样本


	样本形态：常量固态、粉末、薄膜、液态；

常量危险、有毒、有害、易燃、易爆化学物质的检测；

微量液态有害、有毒、危险化学物质的检测；

微痕量食品非法添加剂、农兽药激素残留、掺假有害物质、有害食品包材等的检测；

仪器功能要求： 

1、所报设备应适用于食品安全执法监督工作的实际需要，简单便携、准确可靠，配件和耗材齐全。

2、可以为集成化检测分析设备，单台设备利用不同检测原理实现非食用化学物质、食品添加剂、农药残留、兽药残留、保化品的检测

可检项目含以下项目(详见附表)
	
	


